## Slide 1
ECMO管理概論
ECMOチーム等養成研修事業
日本COVID-19対策ECMOnet
日本呼吸療法医学会
厚生労働省

## Slide 2: 呼吸ECMOとは
生命維持装置
人工肺でガス交換（肺を使わない）
Extracorporeal Membrane Oxygenation for ARDS in Adults
N Engl J Med 2011; 365:1905-1914
Notes: ・ECMOは生命維持装置である
・ECMOを装着したからといって、傷害を受けた肺が治るということはない ・呼吸ECMOでは、しっかりと、肺そのものへダメージを与える病原体や化学物質への対処も同時に行わなければならない
・上記が、ECMOを使った呼吸管理（呼吸ECMO）である
一方、
・一度ECMOが装着された呼吸ECMO患者では、ガス交換の主体を人工肺とすることが重要である
・呼吸ECMO患者では、自己肺をなるべく使わずして休め、肺そのものを休める必要がある

## Slide 3: ”Lung Rest”
Notes: ・呼吸ECMOの管理コンセプトは“Lung Rest”である
・繰り返しになるが、ガス交換の主体を人工肺とすることが重要で、自己肺は徹底的に休める
・Lung Protectという言葉があるが、その呼吸管理法よりも、もっと自己肺を使わない管理が、Lung Restである

## Slide 4: 呼吸ECMO導入のポイント
根本治療の奏功性はあるか？
可逆性の肺病変か？
施設が長期管理に耐えうるか？
合併症の管理は可能か？
Notes: ・呼吸ECMO成功の鍵は、その適応判断にある
・さきほど述べた通り、ECMOを装着したからといって、傷害を受けた肺が治るということはない ・呼吸ECMOでは、しっかりと、肺そのものへダメージを与える病原体や化学物質への対処も同時に行わなければならない
・もっと踏み込んで言えば、その対処に奏功性が期待できるか？を判断しなければならない
・治らない肺病変に呼吸ECMOを導入しても、肺は治らないのである
・よって、その肺の損傷は可逆性か？を、まず、呼吸ECMO導入の判断材料とすることが肝要である
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・いちど呼吸ECMOの適応について判断したら、次はECMO施行施設の妥当性を考える
・後述するが、ECMOは合併症がつきものであり、その合併症をうまくマネージメントしながら管理をする必要がある
・よって呼吸ECMOは常に長期戦であり、1ヶ月以上ものECMO管理にその施設が耐えられるか？、ECMO導入時によく判断しなければならない
・それに加えて、呼吸ECMOは、合併症の管理をし続けなければならない
（血液凝固管理や、外科的＆IVR的介入を含む出血時のマネージメント、長期入院に対する精神科的サポート、ICU-AWに対するリハビリ、など。）
・これら全ての合併症のマネージメントをしっかりと行える施設でないと、ECMOの診療成績は上昇しない
・よって、ECMOの導入を考える場合は、ECMOの適応を判断するのと同時に、その施行施設についても、しっかりと検討しなければならない
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
もしもECMO管理について施設内で不安がある場合は、ECMOが導入された後では、さらなるECMO管理のための転院を考慮しても良い

## Slide 5: ELSOガイドラインにおけるRespiratory ECMOの導入基準と禁忌基準
適応
１）低酸素性呼吸不全の場合，(一次性や二次性など)原因が何であれ死亡率が50%以上の時にECLS （体外式人工肺）は考慮され， 死亡率が80%以上の時に適応とされ 死亡率が50％と推定される➔FiO2 > 90%でPaO2/FiO2 < 150 and/or Murray score 2-3点 死亡率が80％と推定される➔FiO2> 90%でPaO2/FiO2 < 100 and/or 6時間以上の適切な治療にも関わらずMurray scoreが 3-4点 ２）人工呼吸器管理下で高い吸気プラトー圧(>30 cm H2O)にも関わらずCO2 高値の場合 ３）重篤な エアリーク症候群 ４）肺移植リストに登録している患者で挿管が必要な場合 ５）直ちに心不全及び呼吸不全に陥る病態（肺塞栓症・上気道閉塞・適切な対応でも改善に乏しい場合
適応外
絶対に適応外という病態は存在しない。症例毎にケースバイケースで評価する必要がある。 しかし，予後不良の可能性を示唆するような状態で相対的な適応外と判断される場合は以下の通りである。 １）7日間以上の高い条件下(FiO2 >0.9, Pplat > 30)での人工呼吸器管理 ２）薬物による重度な免疫不全(好中球の絶対値<400/mm3) ３）最近または増悪傾向の中枢神経系の出血 ４）中枢神経系の損傷や末期悪性腫瘍などの不可逆性の状態 ５）年齢：適応外という年齢の線引きはない，しかし年齢の増加とともに危険性は増加する
Notes: ・ECMOの導入基準は、世界標準として、ELSOの基準があります
（スライドをみながらの解説をお願いします）

## Slide 6
Murray Lung Injury score
Notes: Murray Scoreの解説をお願いします

## Slide 7: COVID-19 ECMO導入基準
PEEP > 10cmH2O
P/F < 100で
進行性に悪化する場合
日本COVID-19対策ECMOnet
Notes: ・これらのELSO基準をふまえた上で、今回のCOVID-19に対する呼吸ECMOの導入基準は、こちらです
・COVID-19では、Type LにおいてもP-SILIが強く懸念されますので、やや早めのECMO導入基準を提案する次第です
・ここでのポイントは、“進行性に悪化する”というところです
・COVID-19は急速に悪化する傾向があることが様々と報告されていますし、時期を逸せずしてECMOを導入することが救命の鍵です
・我々ECMOnetがお示ししますECMO導入の基準は、あくまで目安であり、数字としてはP/Fが整わないとECMOを導入してはいけないというわけではないです
・ECMO導入の判断は、本当に難しく、かつ、重要です
・もしもECMO導入に迷う場合は、ECMOnetの電話窓口に相談すると良いと思います。24時間対応です

## Slide 8: ECMO中は 肺を休ませる
Rest Lung 設定（例）
鎮静時：
  FiO2 < 0.4
  PIP < 25 cmH2O
  PEEP < 10 cmH2O
  呼吸回数 ＜10回/分
  覚醒時：
  患者にとってもっとも心地よい呼吸器設定
  ➡CPAP/PSVや抜管もありうる
ガス交換は
ECMOに任せる
Notes: さて、ECMOを導入したら、、、
・人工呼吸器はLung Rest設定にしましょう
・具体的には、スライドにお示ししたような設定でOKと思います
・徹底的に肺は休ませます
・PEEPを15や20にもあげ、Low Tidalで頻回に呼吸をさせるようなVentilationは行いません
・酸素と二酸化炭素の交換は、全て、ECMOに任せるのです

## Slide 9: O2 Delivery
極論 SpO2=70%でもよい
CaO2=1.36×Hb×SaO2/100＋0.0031×PaO2
DaO2≒(1.36×Hb×SaO2/100)×CO×10
DaO2の改善には輸血と心拍出量の維持が大事
SaO2の改善は必須ではない≒70〜80％で許容
Notes: ・しかし、そうは言っても、Lung Rest設定にすると、肺の換気が0に近くなってしまうことが多々あります
・血液中のPaO2が40とか50とかになる時もあり、酸素運搬量は足りているのか？不安になります
・しかし酸素運搬量の計算式をよくみてみましょう
血液中の酸素量は、「CaO2=1.36×Hb×SaO2/100＋0.0031×PaO2」の式で計算されます。
PaO2の係数は0.0031なので、そもそもPaO2の値は、血液中の酸素濃度には大きくは関わらないのです
よって、PaO2は無視して考えることができます
このような考え方をして酸素運搬量の式を見ると「DaO2≒(1.36×Hb×SaO2/100)×CO×10」という近似式になります。
すると、酸素の運搬を規定するおもな要因はHbとCO（心拍出量）ということになります。
したがって、酸素の運搬を維持するためには、心拍出量の維持（バイタルの安定化）とHbの維持が重要ということになります。
逆に言うと、SaO2は少々低くても構わないということができます。我々の経験では、SaO2が70%でも80%でも、大丈夫です。

## Slide 10: 長期ECMO管理
合併症の予防
- 適切なデバイス
- 適切なカニューレ
＊太く、短く！！
- 適切な人員配置
合併症の管理
- 他職種チーム医療
- 専門性の発揮と調整
Notes: ・さて、ECMOを長期管理してゆくにあたっては、合併症の予防が大事です
・特に、カニューレは、一度選択してカニュレーションしてしまうと取り返しがつかないので、選び町側ないことが重要です
・ECMOのGood Runには、十分な脱血量の維持が重要ですので、カニューレは太くて短いものを使います。
・そうすることで、血液に不要な陰圧がかかることがなく、溶血のリスクが回避されます

## Slide 11
＜カニューラ径の選択＞
太く！短く！
体表面積(m2) | 脱血管径(Fr) 38cm | 脱血管径(Fr) 50cm | 送血管径(Fr)
1.0-1.3 | 19 | 23 | 17
1.3-1.6 | 21 | 23 | 17
1.6-1.8 | 23 | 25 | 19
1.8-2.1 | 23 | 27 | 19
2.1-2.4 | 23 | 29 | 21
エコーにて血管径の確認を
Notes: ・選択すべきカニューレの種類に関しては、この表を参考にしてください

## Slide 12
 | Type | 脱 血 |  | 送 血 |  | 備 考
 |  | 血 管 | 脱血部位 | 血 管 | 送血部位 | 
VV-ECMO | 大腿→内頸 | 大腿 静脈 | RA/RA-IVC 連結部 | 右内頸 静脈 | SVC→RA | 最も一般的
 |  | HLS 23, 25Fr 55cm |  | 泉工18-20Fr 15cm |  | 
 | 内頸→大腿 | 右内頸静脈 | RA/RA-SVC 連結部 | 大腿 静脈 | CIV→RA | 通常よりも短い脱血カニューラ38cmを使用
 |  | HLS 23, 25Fr 38cm |  | 泉工18-20Fr 15cm |  | 
 | 大腿→大腿 | 大腿 静脈 | RA/RA-IVC 連結部 | 大腿 静脈 | RA/RA-SVC 連結部 | 送血Biomedicus®️ カニューラ必要
 |  | HLS 23, 25Fr 55cm |  | Biomedicus 19Fr |  | 
Notes: ・また、どのようTypeのECMOを確立するのか？悩む施設も多いと思います
・こちらの表にまとめましたが、首からの脱血も足からの脱血も、それぞれに一長一短です
・太いカニューレを首から入れることにためらわれる施設では、左右の大腿静脈アクセスのVV-ECMOを確立する施設もあります
・こちらは、どのような患者にどのようなコンセプトでVV-ECMOを導入するのか？をよく考えて、Typeを選択する必要があります
もしもこのType選択に迷うような場合は、ECMOnetの電話相談窓口にご相談ください。24時間営業です！

## Slide 13: VV-ECMO管理
Notes: さて、導入の次はECMOの管理について説明します

## Slide 14: 抗凝固療法（ELSOより）
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
1.対象患者の血液検査
  CBC
  APTT
  ACT
  PT-INR
  Fib
  D-dimer
  AT-Ⅲ
  TEG,ROTEM etc
2.対象患者の血液補正
  FFP
  血小板輸血
  ビタミンK
ELSO Anticoagulation Guideline
Extracorporeal Life Support Organization COVID-19 Interim Guidelines
ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料
Notes: ・ECMO管理では、血液の管理が非常に重要になります
・ECMO患者の最大の敵は、出血です
・出血リスクをECMO導入前からしっかりとヘッジしておく必要があります
・よって、一般的な血液検査はECMO施行前まらしっかりと行い、血小板やフィブリノーゲンの値をチェックし、それが不足する場合は、補充しておく必要があります
・Vit. Kのチェックも忘れがちですから、特にワーファリン内服患者なのでは、Vit. Kの投与などをしっかりと行っておく必要があります

## Slide 15: ECMO回路の準備
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
プライミング → RBC, FFP
  未分画ヘパリン50~100単位/PRBC単位添加
晶質液（生理食塩水）も使用可
  本邦ではこれが主流
ELSO Anticoagulation Guideline
Extracorporeal Life Support Organization COVID-19 Interim Guidelines
ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料
Notes: ・ECMO回路のプライミングは、国内では生理食塩水が一般的です。
・一方で海外では、血液製剤を使ったプライミングを行っています
・国内でも、特に比較的プライミングの準備に余裕のあるVV-ECMOの際には、血液製剤を用いたプライミングを行っている施設があります
・なお、プライミングの際は、身分書くヘパリンを100単位程度、プライミングの際に回路に入れておくのが一般的です

## Slide 16: ヘパリン初期投与
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
ヘパリン50～100単位/kg bolus
  カニュレーション時に静注
  出血合併症がある場合は適宜増減
  少なくとも、カニュレが入る前には
ELSO Anticoagulation Guideline
Extracorporeal Life Support Organization COVID-19 Interim Guidelines
ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料
Notes: ・また、ヘパリンは、全身にも投与しておきます
・量としては50～100単位/kg 出血合併症がある場合は適宜増減します
・投与のタイミングとっしては、カニュレーション時に静注し、少なくとも、カニュレが入る前には投与を終えます

## Slide 17: ヘパリン持続静注
目標：ACT180～220秒, APTT 正常値の1.5～2倍
通常使用量：ヘパリン20～50単位/kg/hr
活動性出血、大手術・出血伴う処置後→適宜減量
血小板輸血、尿量増加、透析→ヘパリン必要量増加
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
ELSO Anticoagulation Guideline
Extracorporeal Life Support Organization COVID-19 Interim Guidelines
ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料
Notes: ・ECMOが稼働しはじめたら、次は、抗凝固療法を行って回路内に血栓ができないようにします
・ヘパリンを使った抗凝固療法が推奨されており、ACTやAPTTを使ったモニタリングが一般的です
・ACTなのか？APTTなのか？がよく議論されますが、APTTの方がヘパリンの血中濃度をよく反映すると言われていますので、ECMOnetではAPTTをみながらヘパリンの投与量の調節を行うようアナウンスしております

## Slide 18: アンチトロンビン（ATⅢ）
適正AT値は定まっていない
  成人：＞50％
  乳児：＞100％
  新生児：＞80%
AT投与時はヘパリン一時減量
  ヘパリンの効果が一時的に過剰増強する
FFPによるAT補充は効率不良
  （FFP中のAT＝1単位/ml）
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
ELSO Anticoagulation Guideline
Extracorporeal Life Support Organization COVID-19 Interim Guidelines
ECMOプロジェクトシミュレーションコース 座学資料
Notes: ・ヘパリンの効果がうまく出てこない場合は、AtⅢmのチェックをお勧めします
・AtⅢが不足する場合は、ヘパリンが効力を発揮しませんので、AtⅢはの値は適正に維持しておく必要があります
・適正値に定まった基準はありませんが、成人では50%以上を目標に管理して良いと思います
・また、そのAtⅢの補充に関しては専用の製剤を使い、かつ、急激な投与によるヘパリンの過剰効果発現を避けるため、その投与速度には注意が必要となります
・FFPによる補正は、その他アンチトロンビン製剤を比較して、圧倒的に非効率であることには注意が必要です

## Slide 19: 抗凝固モニタリング
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
検査項目 | 一般的な推奨
ACT | 1~2 時間ごと
aPTT | 6~12 時間ごと
血小板 | 6~12 時間ごと
INR | 6~12 時間ごと
Fibrinogen | 12~24 時間ごと
CBC | 6~12 時間ごと
Antithrombin | 毎日 もしくは 必要に応じて
The ELSO Red Book, 5th Editionより一部改変
Notes: ・抗凝固療法のモニタリングと血液の状態チェックの頻度については、ELSOのガイドラインにあるので、それをスライドにまとめました
・なかなかこれを毎日やってゆくことは大変ですが、少なくとも血液検査は1日1回、APTTに関しては1日に3-4回はチェックする必要があります
・特にビギナー施設では、回路や血液の状態を感覚で把握することは困難でしょうから、モニタリングとしてみる採血の震度は多く設定する必要があります

## Slide 20
回路内圧
陰圧（-）
陽圧（++）
陽圧（+）
アクセス（脱血）= 静脈
P1
P2
P3
回路内圧
Notes: ・次に、回路内の揚程についてお話します
・回路はポンプの前が陰圧で、ポンプの先が陽圧です
・陰圧が-100mmHg以上となって強すぎると、血液は溶血します
・陽圧が+300mmHgとか+400mmHgとかになって強すぎても、血液は溶血します
・さらにはこの陰圧と陽圧が変化するポイントでの“揚程”については、その変化の度合いが強すぎると溶血します
・回路内の厚変化を最小限にするためにも、陰圧はなるべく高く、陽圧はなるべく低くおさえる必要があります
・そういった意味でも、カニューレの選択は非常に大事であり、太くて短いものを選択するようにしましょう
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
・また、回路内の圧をモニタリングするため、ECMOnetではスライドにお示しした通りの位置に圧モニターを配置することを推奨しています
・P1は脱血圧、P2は肺前圧、P3は肺後圧です

## Slide 21
P2
P3
回路内圧モニタリング
P1 (脱血圧)
P2 (肺前圧)
P3 (肺後圧)
P1
Notes: 写真でいうと、この位置が回路内圧を見る位置になります。

## Slide 22
Notes: ・P1からP3の圧をしっかりとモニタリングしていると、トラブルが発生した際に、何が発生してECMO流量が落ちているのか？の診断ができるようになります
・例えば、脱血不良の場合は、P1が大きく陰圧に傾き、かつ、ポンプからの血液の排出も少なくなりますので、ベースラインからP2もP3も下がります。
・一方、人工肺に血栓ができて目詰まりを起こした場合は、P2の圧が大きく上昇し、かつ、人工肺の先には血液は行きませんので、P3の値は小さくなります。
・このようにECMO流量が落ちた時の原因が診断できると、その対処法も見えてきます
・脱血が不良の場合にはカニューレの位置を確認したり輸液を負荷をおこなったり、肺に血栓ができた時は肺を交換したり
・ECMOのGood Runを維持するにはP1から P3までの圧モニタリングが重要です

## Slide 23: 成人ECMO中の機器トラブル
(Kolla S. Annals of Surgery 1997;226:544-566)
ECMO関連合併症 | 成人
人工肺異常(酸素化不良) | 32%
回路からの出血・回路損傷 | 15%
回路内の血栓 | 9%
遠心ポンプ異常 | 5%
カニュレトラブル・抜去 | 5%
回路内の空気混入 | 3%
その他 | 12%
迅速なトラブルの鑑別・原因究明が必要
Notes: ・ECMOをRunningさせていると、表のような合併症やトラブルに高率で遭遇します
・これらのトラブルは見過ごしてはいけませんし、トラブルには早く気がつき、かつ、迅速に対処しなければなりません

## Slide 24: ECMOチャートは必須
ECMO血流量
Sweep gas
アラーム設定
回路内圧
送血/脱血のガス
ECMO関連合併症の早期発見・原因検索
Notes: ・よって、合併症の早期発見・原因検索にはチャートをつけておくことが有用です
・ECMOのバイタルサインとも言える回路内圧・フローを定期的に書き込み、チーム内での情報共有版とします
・ECMOチャートは、トラブル発生時に原因診断をする必須アイテムとなるため、ECMO稼働時にはECMOチャートの記載を強くお勧めします

## Slide 25: 安全管理チェックリストも必須
ECMO関連合併症の早期発見・原因検索
Notes: ・また、同時に、回路や機器異常の点検チェック、サーキットチェックも必要であり、安全管理チェックリストとして運用していくべきです
・電源プラグがコネクトされているか？フローセンサーのゼリーは乾いてないか？など、様々とECMO機器や回路のメンテナンスをしてECMOを維持する必要があります
・こちらの安全管理については、医師や看護師が、臨床工学技師と協力して行うと良いと思います

## Slide 26: 呼吸ECMO管理中の 患者関連合併症
培養陽性の感染症 | 21.3%
外科的創部出血 | 19.0%
カニュレ刺入部出血 | 17.1%
気管内出血・肺胞出血 | 8.1%
消化管出血 | 5.1%
頭蓋内出血 | 3.8%
溶血 | 6.9%
Brodie D, et al .Extracorporeal membrane oxygenation for ADRS in adult.NEJM2011;365:1905-14
Notes: ECMO稼働中には、患者にも重篤な合併症が起こり得ます
その内訳はご覧の表な表になりますが、、、、、（次のスライド）

## Slide 27: ECMO中は出血合併症が最多 出血を制すものはECMOを制す
培養陽性の感染症 | 21.3%
外科的創部出血 | 19.0%
カニュレ刺入部出血 | 17.1%
気管内出血・肺胞出血 | 8.1%
消化管出血 | 5.1%
頭蓋内出血 | 3.8%
溶血 | 6.9%
Brodie D, et al .Extracorporeal membrane oxygenation for ADRS in adult.NEJM2011;365:1905-14
Notes: 患者サイドで起こる合併症では、出血が最も多く、かつ深刻な問題とされています。
出血を制するものは、ECMOを制するとさえ言われます

## Slide 28
出血部位 | point
気道粘膜出血・肺胞出血 | 愛護的な処置
カテーテル刺入部 | 透明フィルムで観察
消化管出血 | 下血や胃管排液
膀胱出血 | 膀胱留置カテ排液
脳出血 | 瞳孔径，意識レベル，麻痺
筋肉内血腫 | 四肢の腫脹，皮下血腫
出血合併症を見逃さない! ための
日々のケアでの注意点と観察部位
Notes: ・まず合併症対策の基本としては、ECMOチーム皆が、絶対に出血を見逃さない事を念頭に、出血好発部位の頻度を知り、表のようなもので注意深く観察しケアしていく必要があります。
・特に最も近くで患者を見ている看護師への周知徹底はマストです。そして見つけ次第、情報を共有して早期に介入をしていくべきでです

## Slide 29
0.6〜0.75単位/day
150-188ml/day
The Italian ECMO net:Intensive Care Med 2011; 37: 1447-57.
ANZICS；JAMA 2009; 302: 1888-95.
VV-ECMO中のRBC輸血
Notes: ・また、出血の早期発見には、輸血需要が指標になります。一般的にVV-ECMO中は回路での消耗もあり0.6〜0.75単位/dayのRBC輸血が必要といわれています。
・逆に、連日これ以上の輸血需要がある場合は、アブノーマルです。出血等を含めた、血液消耗性の合併症が起きている可能性があるという認識が必要となります
・

## Slide 30
V-V ECMO離脱の手順
Blood flowを徐々に2.0 L/minまで下げる.
・
血栓が出来やすい症例ではBlood flowは下げず,
Sweep gas FIO2を徐々に下げる.
・
＜離脱テスト＞
Sweep gas FIO2 0.21とし, 15分以上観察.
Step 1
Sweep gasをoffとし, 4時間以上観察.
Step 2
問題なければ離脱
（脱血SvO2 < 60%となる場合は離脱テスト中止）
※基本的には呼吸器設定Lung Rest設定から変更しない.
Notes: ・呼吸ECMO管理が成功して、無事にECMOの離脱が見てきた時、我々はECMO離脱テストを行います
・具体的には、、、、
1. Blood flowを徐々に2.0 L/minまで下げる.
2. Sweep gas FIO2を徐々に下げる.
3. Sweep gas FIO2 0.21とし, 15分以上観察
4. Sweep gasをoffとし, 4時間以上観察.
上記を行います。それで問題がなければ、ECMOを離脱としますが、このECMO離脱テストを行っている間に人工呼吸器設定をあげてLung Rest設定を維持できない状況に陥る場合は、ECMO離脱困難と判断します。

## Slide 31
離脱テスト
Sweep gas FIO2 0.21とし, 15分以上観察.
Step 1
Sweep gasをoffとし, 4時間以上観察.
Step 2
Sweep gas flow
2 L/min
Sweep gas
FIO2 0.21
Sweep gasをoffとし
ガス供給チューブをクランプ
Notes: （繰り返しですので、図をポイントしながら解説願います。）

## Slide 32
離脱テストをする上での注意点
酸素化能だけでなく, CO2クリアランスも評価.
・
CO2が貯留する病態では，離脱後の急激な変化を
回避するために, テスト前にPaCO2を上げておく.
・
血液ガスを評価する際は, 60分以上経過してから評価.
・
血液ガスだけでなく, 呼吸数や呼吸様式も評価.
・
Notes: 離脱テストの注意点として、 はスライドに示す事項があげられrます
酸素化能だけでなく二酸化炭素のクリアランスの状況評価も評価すること
CO2が貯留する病態では，離脱後の急激な変化を回避するために, テスト前にPaCO2を上げておくこと
血液ガスを評価する際は, 60分以上経過してから評価すること
血液ガスだけでなく, 呼吸数や呼吸様式も評価すること
特に、呼吸様式は重要で、呼吸補助筋を使用した呼吸のままのECMO離脱は、どれだけ血液ガス所見が良くても、避けなければなりません。

## Slide 33
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
カニュレ抜去前のAPTT延長は、
離脱後合併症のリスク
多くの施設で、
抜去前は抗凝固薬投与中止
(2~6時間前, APTTの正常化,,,)
Notes: ECMO離脱の際は、カニューレを抜去する必要があります。
このカニューレ抜去は、基本的には血管修復を要せず、挿入口の縫合と圧迫でことは足ります。
しかしながら、血液の状態が悪いと、そこから大量に出血をすることになります。
特にECMOを使用している患者では抗凝固療法を行っているケースがほとんどですので、カニューレ抜去時にはAPTTが正常値となるように事前に抗凝固療法を中止しておく必要があります。

## Slide 34: Cannula associated Deep Vein Thrombosis
導入前
維持
離脱前
導入時
離脱後
頻度
ECMO 施行した患者の20%
（Riccabona et al 1997）
PTT45~65sでcontrolしたところ、80%の患者で発症
(Cshafii et al 2012)
CaDVTの有無で管理中のaPTTに差はなかった
(Brenner et al 2012）
ECMO施行時間や抗凝固薬の効き具合は発症の有無に無関係
(Cooper et al 2015）
リスクファクター
Bicaval dual lumen cannulaに多かった
(Cooper et al 2015）
高齢者、BMI高値、long ECMO timeで多い傾向
(Jay Menaker et al. )
CaDVT
Notes: しかし一方で気を付けなくてはならないのが、ECMOカニュレ抜去後の血栓形成です。
報告により様々ですが、ECMO施行中の抗凝固療法の効き具合や、施行時間により発生頻度には差がないものの、
多い報告では80%程度の発生頻度があるようです
ECMOの離脱後には静脈血栓症の検索を忘れてはいけません。

## Slide 35: 呼吸ECMO
肺を使わない
肺の回復を待つ
合併症を防ぐ
合併症を克服する
常に長期戦を覚悟
Notes: 以上が呼吸ECMOの概論になります
・ガス交換はECMOに任せ、自分の肺は使わず休める
・適切な治療を行い、自分の肺の回復を待つ
そして
・EMOによる合併症は未然に防ぎ
・合併症が発生した場合でも、それを克服する
これが呼吸ECMO成功の鍵です。呼吸ECMOは常に長期戦です。
ECMOを始めるならば、病院全体でECMOをやるといったコンセンサスの形成と、病院のサポートが非常に重要となること、ご理解いただけましたでしょうか。

## Slide 36: ECMOの成功 ＝チーム医療＋合併症対策
合併症の回避
ECMO
離脱
原疾患の
可逆性
Take Home Message
Notes: ECMO成功の鍵はチームで立ち向かうことです。
病院をあげてECMOを行うことです。
一人ではできません。医師だけではできません。
医師も看護師も臨床工学技師も、手を取り合ってチームとなってECMOをマネージメントし、
合併症が発生した時もチームでそれに対応し、それを克服することが重要です。
何かお困りの際は、是非、ECMOnetの窓口にお電話をいただくか、本日ここに参加しているインストラクターに気軽にご相談ください。